- Приложение № 2

к приказу Минздравсоцразвития России

от _________20__ г. № _______

Обязательные метрологические требования, в том числе показатели точности, к измерениям, относящимся к сфере государственного регулирования 
обеспечения единства измерений и производимым при выполнении работ 
по обеспечению безопасных условий и охраны труда, в том числе на опасных производственных объектах

| № п/п | Измерения | Диапазон измерений | Предельно допустимая погрешность (+/-) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Измерение температуры воздуха | от - 30 до +50 оС | ±0,2 оС |
| 2. | Измерение относительной влажности воздуха | (5 - 90) % | 5 % |
| 3. | Измерение скорости движения воздуха | (0,05 – 1,0) м/с | +/-(0,05+0,05V), где V - значение скорости, м/с |
| 4. | Измерение энергетической освещенности (при оценке интенсивности теплового излучения) | (10 - 500) Вт/м2 |  (8-10) % |
| 5. | Измерение напряженности электрического поля (промышленная частота 50 Гц) | (0,05 - 25) кВ/м | 20 % |
| 6. | Измерение напряженности магнитного поля (промышленная частота 50 Гц) | (80 – 6 400) А/м | 20 % |
| 7. | Измерение напряженности электрического поля электромагнитных излучений радиочастотного диапазона: в диапазоне частот от 0,01 до 0,03 МГц в диапазоне частот от 0,03 до 3,0 МГц в диапазоне частот от 3,0 до 30 МГц в диапазоне частот от 30,0 до 50 МГц в диапазоне частот от 50,0 до 300 МГц | (150 – 5000) В/м (5 – 500) В/м (3 - 300) В/м (1 - 80) В/м (1 - 80) В/м | 30 % 30 % 30 % 30 % 30 % |
| 8. | Измерение напряженности магнитного поля электромагнитных излучений радиочастотного диапазона: в диапазоне частот от 0,03 до 3,0 МГц в диапазоне частот от 30,0 до 50,0 МГц | (1,0 – 50) А/м (0, 1 – 3) А/м | 30 % 30 % |
| 9. | Измерение плотности потока энергии электромагнитных излучений радиочастотного диапазона в диапазоне частот от 300,0 МГц до 300,0 ГГц | (1-5000) мкВт/см2 | ±2 дБ |
| 10. | Измерение максимального амплитудного значения напряженности электрического поля в импульсе (Емакс) | (0,1 – 100) кВ/м | 20% |
| 11. | Измерение длительности импульса напряженности импульсного электрического поля tимп. | (1-1000), нс | 20% |
| 12. | Измерение длительности фронта импульса напряженности импульсного электрического поля (tфр) | (0.1-50), нс | 20 % |
| 13. | Измерение общего количества электромагнитных импульсов (N) напряженности импульсного электрического поля в течение рабочего дня | более одного импульса | 1 импульс |
| 14. | Измерение напряженности электростатического поля | (6 – 300) кВ/м | 20 % |
| 15. | Измерение напряженности постоянного магнитного поля / измерение индукции постоянного магнитного поля (в том числе для расчета коэффициента ослабления геомагнитного поля) | для постоянного магнитного поля (3-200)мТл / (2,4 -160) кА/м) Для геомагнитного поля (0,375 – 250))мкТл / (0,3 - 200) А/м | 20% 10% |
| 16. | Измерение интенсивности источников УФ излучения в диапазонах длин волн: (200 – 400) нм | (0,001 - 200) Вт/м2 | 10 % |
| 17. | Измерение энергетической освещенности в диапазонах длин волн: УФ-А (λ = 400 – 315 нм); УФ-В (λ = 315 - 280 нм); УФ-С (λ = 280 – 200 нм) | (0,1 – 200) Вт/м2 (0,01 – 20) Вт/м2 (0,001 – 20) Вт/м2 | 10 % |
| 18. | Измерение энергетической экспозиции Н лазерного излучения при аттестации рабочих мест | 1) 0,18-0,38мкм: 10-1·104Дж/м2 2) 0,38-1,4мкм: 1·10-4 -1 Дж/м2 3) 1,4-20мкм: 10-1·104Дж/м2 | ±25% для излучений с известными параметрами ±45%- для излучений с неизвестными параметрами. |
| 19. | Измерение облученности глаз и кожи Е при воздействии лазерного излучения | - 0,18-0,38мкм: 102-1·104 Вт/м2 2) 0,38-1,4мкм: 1·10-2 -1·102Вт/м2 3) 1,4-20мкм: 1·102 -1·104 Вт/м2 | ±25% для излучений с известными параметрами ±45%- для излучений с неизвестными параметрами. |
| 20. | Измерение мощности амбиентного эквивалента дозы рентгеновского, гамма и нейтронного излучений | фотонное излучение (0,05 – 5.106) мкЗв/ч нейтронное излучение (0,05 – 2.106) мкЗв/ч |  (20-50)%  (40-80) % |
| 21. | Измерение индивидуального эквивалента дозы рентгеновского, гамма и нейтронного излучения | фотонное излучение (1 – 106) мкЗв нейтронное излучение (1 – 106) мкЗв |  (30-50) %  (50-90) % |
| 22. | Измерение плотности потока альфа излучения | (0,5-5·10 6 ) мин-1см-2 | (30-50) % |
| 23. | Измерение плотности потока бета излучения | (5-10 8 ) мин-1см-2 | (30-50) % |
| 24. | Измерение удельной активности материалов и объектов окружающей среды | (1-10 10 ) Бк/кг | (15-60) % |
| 25. | Измерение объемной активности радиоактивных аэрозолей | (0,1-104) Бк/м3 | (30-60) % |
| 26. | Измерение объемной активности радиоактивных газов, в том числе, радон и торон | (10-104) Бк/м3 | (30-60) % |
| 27. | Измерение активности радионуклидов в организме, критическом органе | (40-106) Бк | (30-60) % |
| 28. | Измерение уровней звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц | (25 – 140) дБ | 1дБ |
| 29. | Измерение уровня звука | (25-140) дБ | 1дБ |
| 30. | Измерение эквивалентного уровня звука | (25-140) дБ | 1дБ |
| 31. | Измерение максимального уровня звука | (25-140) дБ | 1дБ |
| 32. | Измерение общего уровня звукового давления инфразвука | (50 – 120) дБ | 1дБ |
| 33. | Измерение эквивалентного (по энергии) общего (линейного) уровня звукового давления инфразвука | (50 – 120) дБ | 1 дБ |
| 34. | Измерение уровней звукового давления инфразвука в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами 2, 4, 8, 16 или в 1/3 октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами: 1,6; 2; 2,5; 3,15; 4; 5; 6,3; 8; 10; 12,5; 16; 20 Гц | (50 – 120) дБ | 1дБ |
| 35. | Измерение уровней звукового давления в 1/3 октавных полосах со среднегеометрическими частотами: 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100 кГц ультразвука воздушного | (70 – 120) дБ | 1дБ |
| 36. | Измерение средних квадратических значений виброускорения или логарифмических уровней в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами: 8; 16; 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000 Гц при оценке локальной вибрации | (0.1 – 300) м/с2 (100 – 170) дБ | 1дБ |
| 37. | Измерение средних квадратических значений виброускорения или логарифмических уровней в октавных или 1/3 октавных полосах частот со средне-геометрическими частотами: 0,8; 1; 1,25; 1,6; 2,0; 2,5; 3,15; 4,0; 5,0; 6,3; 8,0; 10,0; 12,5; 16,0; 20,0; 25,0; 31,5; 40,0; 50,0; 63,0; 80,0 Гц при оценке общей вибрации | (0.001 – 30) м/с2 (60 – 150) дБ | 1дБ |
| 38. | Измерение освещенности рабочей поверхности | (1 – 20 000) лк | 10 % |
| 39. | Измерение яркости | (1 – 200 000) кд/м2 | 10 % |
| 40. | Измерение коэффициента пульсации освещенности | (1 – 100) % | 10 % |
| 41. | Измерение напряжения в сети освещения (при оценке параметров световой среды) | (5 – 380) В для сетей переменного тока; (2,4 – 380) В для сетей постоянного тока | 10 % 10 % |
| 42. | Измерение длительности отрезков времени | (0-60) с (секунда) (0-60) мин | в зависимости от класса точности |
| 43. | Измерение массовой концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | методики и средства должны обеспечивать избирательное измерение концентрации вредного вещества в присутствии сопутствующих компонентов на уровне  0,5 ПДК., (мг/м3) | ± 25 % при единичных измерениях (при однократном отборе проб) |
| 44. | Измерение расхода воздуха при отборе проб воздуха рабочей зоны | от 0,1 до значения, установленного в аттестованной методике измерений, дм3/мин |  |
| 45. | Измерение массовой концентрации твердых веществ в пробах воздуха рабочей зоны | методики и средства должны обеспечивать избирательное измерение концентрации вредного вещества в присутствии сопутствующих компонентов на уровне  0,5 ПДК., (мг/м3) | ± 25 % при единичных измерениях (при однократном отборе проб) |
| 46. | Измерение напряжения и тока утечки при обеспечении электробезопасности | (12 – 120) В (0,25 – 500) мА | 20% |
| 47. | Измерение напряжения и силы тока при контроле электрической прочности изоляции средств защиты в низковольтных распределительных сетях | (1000 - 7500) В (1 – 7,5) мА | 30% |
| 48. | Измерение электрического сопротивления при контроле параметров: заземления электроизоляции | (0,05 - 300) Ом не менее (0,5×106) Ом | 30% |
| 49. | Измерение напряжений прикосновения и токов короткого замыкания | (0 - 50) В (10-2 - 105) А | 20 % |
| 50. | Измерение барометрического давления | (600 - 900) мм.рт.ст. (80 - 120) кПа | в зависимости от класса точности |
| 51. | Измерение длины пути перемещения груза при оценке тяжести трудового процесса | в зависимости от измеряемой длины пути | средства измерений утвержденного типа, прошедшие поверку |
| 52. | Измерения при оценке тяжести трудового процесса: усилия (мышечной силы кисти) массы груза | в зависимости от измеряемой величины | средства измерений утвержденного типа, прошедшие поверку |
| 53. | Измерение давления: в пневматических системах в гидравлических системах | более 1 МПа более 10 МПа | 1 % 1 % |